询 价 文 件

采购项目名称：江津区先锋镇污水处理厂改扩建项目化验设备

采   购   人：重庆市江津区江鼎实业发展有限公司

二〇二四年九月

# 第一篇 询价邀请书

重庆市江津区江鼎实业发展有限公司对江津区先锋镇污水处理厂改扩建项目化验设备进行询价采购,欢迎有资格的供应商前来参与询价。

## 一、询价项目内容

| 项目名称 | 采购总价 （万元） | 采购数量 | 询价保证金（万元） | 成交供应商数量（名） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 江津区先锋镇污水处理厂改扩建项目化验设备 | 15.243 | 见第二篇 | 无 | 1 |

## 二、资金来源

单位自筹资金。

## 三、供应商要求

（一）供应商须具备有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证，三证合一的提供载有统一社会信用代码的营业执照。

（二）采购服务周期：签订合同后60日历天内完并达到使用要求，每逾期1天按合同总价的1%扣除违约金。

四、售后服务

（一）中标人应当为采购人提供设备操作免费培训和技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（二）设备质保期2年，设备维修配件、耗材尺寸型号必须严格按照表内规格参数采购，各类配件更换后合格运行，在质保期内如出现因配件质量问题导致设备故障，需中标单位在24小时内对该设备进行免费维修并恢复运行。

五、报价要求

本次报价为总价报价，报价包括完成本项目所需的产品费、安装费、运输费（装卸）、人工费、包装费、保险费、税费、利润等完成本项目的所有费用。

六、确定中标人的原则

满足询价要求的供应商至少2家。所提交的报价，按照由低到高的顺序提出成交候选人。若供应商的报价相同，则现场随机抽取排列。

七、履约保证金

履约担保金额为成交价的10%，方式为银行转帐或见索即付的保函；履约保证金在完成供货并验收合格后由采购人一次性无息返还供货单位。

## 八、付款方式

货物交货并安装调试验收合格后，供货方提供增值税专用发票、书面申请等付款资料，支付至结算金额的95%（最高不超过合同金额的95%），货物正常使用两年后无质量问题，支付余下5%尾款。

## 九、询价有关说明

（一）采购公告发布时间：2024年9月25日

（二）响应文件递交地点：重庆市江津区江鼎实业发展有限公司3楼会议室（重庆市江津区滨江路支坪段3号楼）。

（三）递交响应文件开始时间：2024年 9月30日9:30。

（四）递交响应文件截止时间：2024年9月30日10:00。

（五）开标时间：2024年9月 30日10:00。

（六）开标地点：重庆市江津区江鼎实业发展有限公司3楼会议室（重庆市江津区滨江路支坪段3号楼）。

（七）在重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司网站（网址：http://www.cqjjhxjt.com/）上发布成交结果公告，结果公示期为1个工作日，公示期满无异议，成交供应商应在30天内签订合同。

## 十、其他有关规定

（一）响应文件一式二份，其中正本一份，副本一份。超过递交响应文件截止时间的单位，不接受相应投标文件。

（二）异议提交：

供应商对公告要求有异议的，应向采购人提出质疑。质疑于2024年9月 29日18时前书面提交，未书面提交的不予以答复。本次询价采购文件、公告及清单等在重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司网站（网址：http://www.cqjjhxjt.com/）上发布，各潜在供应商自行关注网站情况。

## 十一、联系方式

采购人：重庆市江津区江鼎实业发展有限公司

联系人：姚老师

电  话：023-47273209

地  址：重庆市江津区滨江路支坪段3号楼

- 项目技术规格、数量及要求

- 一、产品明细

| 序号 | 名称 | 数量（台/套） | 限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子分析天平 | 1 | 13500 |  |
| 2 | 精密天平 | 1 | 620 |  |
| 3 | PH计 | 1 | 2380 |  |
| 4 | COD消解器 | 1 | 48600 |  |
| 5 | 紫外线分光光度计 | 1 |  | 核心产品 |
| 6 | 生化培养箱 | 1 | 8900 |  |
| 7 | 可调电炉 | 1 | 130 |  |
| 8 | 真空泵 | 1 | 1500 |  |
| 9 | 磁力搅拌器 | 1 | 1300 |  |
| 10 | 灭菌器 | 1 | 11000 |  |
| 11 | 纯水机 | 1 | 13000 |  |
| 12 | 隔水式培养箱 | 1 | 6700 |  |
| 13 | 溶解氧分析仪 | 1 | 21800 |  |
| 14 | 通风橱 | 1 | 10000 |  |
| 15 | 紫外超净工作台 | 1 | 13000 |  |

说明：供应商需承诺中标后提供核心产品制造商盖章的售后服务承诺书（承诺函格式自拟）。

二、招标参数

一、电子分析天平

(一)技术指标

1.最大称量：≥220 g；

2.可读性：0.1 mg；

3.重复性：0.08 mg；

4.校准方式：外校；

5.显示屏：LED屏；

6.秤盘直径：Φ90 mm；

(二)产品配置

1.分析天平  1台；

2.防风罩  1个；

3.资料（说明书、合格证等）  1套。

二、精密天平

(一)技术指标

1.交直流两用；

2.带水准器；

3.液晶背光显示；

4.选配双面显示功能；

5.选配RS232接口；

6.系统单键操作无需切换；

7.计数功能；

8.自动校准；

9.全量程去皮；

10.克、克拉、英镑、盎司四种转换方式；

11.可读性（精度）：0.1g；

12.最大称量范围：≥600g；

13.可重复性标准偏差：±0.1g；

14.线性：±0.2g；

15.天平的外形尺寸：≤175×240×85 (mm)；

16.秤盘尺寸：φ128 (mm)；

17.净重：≤1.1KG；

(二)产品配置

1.天平  1台；

2.资料（说明书、合格证等）  1套。

三、PH计

(一）技术指标

1.方式：全触屏式台式酸度计；

2.仪器级别/温度传感器：0.01级/PT1000；

3.测量范围：PH：(0~14.00)pH、mV(-1000~1000)mV；

4.分辨率：  PH:	0.01 pH、  mV	:1 mV；

5.基本误差: PH：±0.01pH、  mV：±0.1%FS；

6.稳定性：（±0.01 pH±1个字）；

7.温度补偿：自动（0.0~60.0）℃；

8.电源：AC（220±22）V，（50±1）Hz；

9.尺寸（mm）：≤238*189*75；

10.重量（kg）：≤1.5kg。

（二）产品配置

1.PH计主机  1台；

2.电极       1支；

3.缓冲液     1套；

4.资料（说明书、合格证等）  1套。

四、COD消解器

（一）技术指标

1.显示方式：7寸全触高分辨率彩屏；

2.批处理量：12*2样/批（双温区）；

3.控温精度：±0.5℃；

4.控温范围：室温-185℃；

5.升温时间：（180℃）＜10min；

6.报警方式：10秒，1分钟，连续；

7.温度保护：200℃；

8.加热方式：连续/间歇加热；

9.隔热保护：耐酸高温材料/透明防护罩；

10.温度探头：高精密温度传感器	；

11.控温方式：随负载动态调整；

12.消解曲线：18条内置标准温度加自定义设定曲线（可任意设置）。

（二）产品配置

1.COD消解器  1台；

2.消解管  1盒；

3.资料（说明书、合格证等）  1套。

五、紫外线分光光度计

（一）技术指标

1.测定项目：至少包括COD、氨氮、总磷、总氮；

2.测量范围：COD	  5-12000mg/L；

氨氮  0.01-200mg/L；

总磷  0.001-16mg/L；

总氮  0.01-100mg/L；

3.项目参数：支持水质常规项目并可定制化扩展项目；

4.波长范围：190-1100nm；

5.光学结构：采用凹面闪耀全息光栅，性能卓越，3秒内切换至任意波长；

6.显示方式：8寸高清触摸彩屏；

7.光路稳定性：≤±0.002Abs/h；

8.测式方式：支持比色管360°旋转比色及4联池比色两种测定方式，总氮指标检测采用双波长

220nm-275nm自动比色时参比计算，可直接读取结果；

9.测量精度：≤±5%；

10.用户曲线：＞240条；

11.分辨率：0.001；

12.打印方式：内置热敏型；

13.消解温度：165/123±0.5℃；

14.操作界面：中文AOS操作；

15.消解时间：10/30分钟；

16.使用环境：温度-5℃-45℃湿度10-90%；

17.数据编辑：可对测量数据实时编辑及保存，方便客户整理检测结果；

18.仪器校准：开机自动校准及预热；

19.额定功率：60W；

20.抗氯干扰：{cl-}＜1200mg/l；{cl-}＜4000mg/l；

21.仪器尺寸：≤（460x320x350）mm；

22.仪器重量：≤15kg。

（二）产品配置

1.紫外线分光光度计  1台；

2.石英比色皿  1盒；

3.玻璃比色皿 1盒；

4.比色管  1盒；

5.配套试剂  1套；

6.资料（说明书、合格证等）  1套。

六、生化培养箱

（一）技术指标

1.环境温度：-5～45°；

2.温度范围：0～60℃；

3.温度分辨率：0.1℃；

4.温度均匀性：高温±0.5℃ 低温±0.5℃；

5.控制方式：微电脑智能液晶控温仪，PID控制，触摸型按键，同时显示设定温度和箱内温度，控温精度可靠，具有定时功能，并具有超温、过流，同时显示安全保护声光报警等功能；

6.控湿范围：50～95%RH；

7.湿度波动：±5%～±8%RH；

8.材质：箱体采用优质钢板制作而成，表面喷塑；

内胆采用镜面不锈钢，四角半圆弧，箱内搁板间距可调；

外门带有观察窗或钢化内玻璃双层门；

9.照明：箱内有照明灯，可观察箱内培养物，并配有BOD插座；

10.工作电压：AC220V 50Hz；

11.功率：300W；

12.内胆尺寸：≥500×450×500（宽×深×高mm）；

13.外形尺寸：≤600×515×900（宽×深×高mm）；

14.外载物托架（块）：≥3；

15.定时范围：1-9999min  。

（二）产品配置

1.生化培养箱  1台；

2.资料（说明书、合格证等）  1套。

七、可调电炉

（一）技术指标

1.冷轧板喷涂外壳；

2.无极调速；

3.倾斜全封闭控制面板，防止溢出液体侵蚀控制系统；

4.单联2KW。

(二）产品配置

1.电炉 1台；

2.资料（说明书、合格证等）  1套。

八、真空泵

（一）技术指标

1.抽气速度：20L/min；

2.极限真空度：200mbar；

3.额定功率：160W；

4.进出气口：φ6mm(内置消音棉）；

5.泵头：1个；

6.泵体温度<40℃；

7.尺寸≤270*130*200(mm)；

8.重量≤6.6kg；

9.膜片：进口橡胶；

10.阀片：进口橡胶；

11.噪音<60dB。

（二）产品配置

1.真空泵  1台；

2.真空表  1个；

3.连接管  1根；

4.资料（说明书、合格证等）  1套。

九、磁力搅拌器

（一）技术指标

1.调速范围:100-2000rpm；

2.工作方式:持续；

3.加热功率：500W；

4.最大搅拌量：5L；

5.盘面精控温度：±1℃。

（二）产品配置

1.磁力搅拌器  1台；

2.资料（说明书、合格证等）  1套。

十、灭菌器

（一)技术指标

1.容量:≥29升,立式结构,底部带脚轮；

2.灭菌工作温度：105-135度；

3.操作界面分屏显示：灭菌温度、灭菌时间，并由专用按键设置，操作简便；

4.采用微电脑智能控制系统，功能强大，实现了灭菌过程的全自动控制；

5.最高可存储20条故障信息记录，方便仪器管理；

6.压力：安全阀起跳压力≥0.28 MPa；

7.腔体材料：304不锈钢；

8.门罩防烫装置：门罩由热绝缘塑料制成，避免蒸汽烫伤危险；

9.闭盖检查系统：系统自动检测腔盖锁紧情况，如腔盖未锁紧，灭菌器无法启动工作；

10.干烧保护装置：灭菌腔底同时配备液胀式、铜质温度感应式、离子浓度式（水位传感器）三种不同干烧保护装置，避免了单一方式带来的误判；

11.过压双重保护:配备机械式安全阀及电子式压力开关，一旦压力异常，即可泄压并断电报警;

12.自动故障检测：系统实时监测运行状态，一有异常，迅速断电并报警；

13.故障报警系统：当仪器出现故障，报警为声音报警提示同时显示相应故障代码;

14.后台安全测试：可定期对系统的安全性以及安全防护措施进行检测 ;

15.超温保护：超过设定温度，立即断电并报警;

16.电气保护：采用高灵敏度的电气保护系统，有效提供漏电、过流与短路保护;

（二）产品配置

1.主机1台；

2.带不锈钢提篮1个；

3.资料（说明书、合格证等）  1套。

十一、纯水机

（一）技术指标

1.进水水源：城市自来水，TDS≤200ppm，水温 5-40℃,压力：0.2-0.5MPa；

2.电源：220V/50Hz ，电压波动率±10%；

3.造水速率：≥10L/h，取水速率：1L/min；

4.功率：≤50W；

5.出水水质：（两种水质），具备两个取水口；

Ⅲ级纯水：电导率<5μs/cm@25℃；符合中国GB 6682-2008的III级水标准和美国ASTM CAP NCCLS标准

I级超纯水：比电阻达到18.25MΩ.cm@25℃，符合中国GB 6682-2008的I级水标准和美国ASTM CAP

6.采用纯水&超纯水微电脑控制系统V1.0（提供证明文件）作为核心，具备超高运算速率、低功耗的特点。采用先进的实验室纯水&超纯水机EMC电磁兼容系统V1.0，具有抗干扰能力强，噪音小的特点，同时具备较强的浪涌防护能力，使控制器可靠、稳定、长期的运行；

7.系统具有全自动制水、开机自检、源水缺水保护，水箱高低水位自动启停，制水提示，开机自动冲洗，水满停机冲洗等自动功能。系统重要零组件智能故障判断；漏水检测并自动关闭进水及电源的智能安全保障；

8.超纯水循环系统智能化启动、关闭，保持系统的超低污染水平。

（二）产品配置

1.纯水机主机  1台；

2.滤芯  2套；

3.20L水箱  1个；

4.资料（说明书、合格证等）  1套。

十二、隔水式培养箱

（一）技术指标

1.方式：水套加热+双风道强制对流；

2.使用温度范围：RT+5-65℃；

3.温度分辨率：0.1℃；

4.温度波动度：±0.5℃；

5.温度分布精度：±1.0℃；

6.温度控制方式：数码管双列PID；

7.定时器：0-99.9h（带定时等待功能）；

8.运行功能：定值运行、定时运行、自动停止；

9.安全装置：过升报警、低水位报警；

10.内尺寸（宽*深*高）：≥450*450*550；

11.外尺寸（宽*深*高）：≤570*570*840；

12.隔板层数：≥11层；

13.电源（50/60Hz）额定电流：AC220/3.0 A；

14.净重/毛重kg：≤45/62。

（二）产品配置

1.隔水式培养箱  1台；

2.隔板  2个；

3.资料（说明书、合格证等）  1套。

十三、溶解氧分析仪

（一）技术指标

1.测量范围（分辨率）：

溶解氧：0.00 ～ 50.00 mg/l（0.01）；

饱和度: 0 ～ 600 %（1）；

氧分压: 0 ～ 1250 mbar（1）；

温度: 0 ～ 50.0 ℃（0.1）；

2.准确度:

溶解氧、饱和度、氧分压:±0.5% 测量值；

温度: ±0.2 ℃；

温度补偿: 0 ～ +40 ℃ 范围准确度 < 2%；

3.电极最大耐压：6巴；

4.电极最大浸没深度：20米（与电缆有关）；

5.响应时间（t99）：<60秒；

6.压力补偿: 500 ～ 1100 mbar，自动补偿；

7.盐度校正: 0～70.0；

8.数据存贮: 手动500组/自动5000组；

9.显示器:LCD图表显示器,有背光；

10.接口：mini USB；

11.电源:通用电源，或4节1.5V碱性电池，或USB；

12.电池供电时间: 无背光800小时或连续背光100小时。

（二）产品配置

1.实验室台式溶解氧分析仪1台；

2.自搅拌溶解氧探头1个；

3.1.5V AA型电池 4节；

4.通用电源1个；

5.支架1个；

6.USB电缆1个；

7.资料（说明书、合格证等）  1套。

十四、通风橱

(一）技术指标

1.材质：上下柜体采用耐腐蚀PP材质；

2.尺寸（mm)：1500*850*2350；

3.视窗：采用5mm钢化玻璃；

4.照明：配备LED一体照明灯；

5.控制面板：操作柜内的照明系统、电路系统、风量调节系统。

（二）产品配置

1.通风橱  1台；

2.风机  1个；

3.资料（说明书、合格证等）  1套。

十五、紫外超净工作台

（一）技术指标

1.外部尺寸（宽*深*高mm）：≤1720*737*1643；

2.工作区尺寸（宽*深*高mm）：≥1600*640*520；

3.照明度（Lx）：≥300；

4.震动幅值：≤5μm；

5.垂直流设计：高效节能的风机控制，搭配新的层流技术，大面积均流送风，对样本和处理过程多方位保护；

6.采用知名品牌高效过滤器（HEPA），对于直径0.3μm的微粒过滤效率不低于99.995%，洁净度符合ISO 5级标准，更洁净更安全；

7.平衡式滑动前窗，防紫外线玻璃设计，外箱体采用优质冷轧静电涂装，抗腐蚀能力强；

8.分体式底架、柜体：底架与柜体分体式，配置万向脚轮和可调高度底脚，方便安装移动；

9.不锈钢工作台面，采用优质304不锈钢，便于清洁消毒。采用内嵌式照明，避免日光灯对眼睛照射，眼睛不疲劳；

10.人体工学设计，人性化台面距地面高度，站立、坐式操作均适宜，8°倾斜操作面设计，减轻操作者压迫感，舒适不疲劳；

11.紫外灯和前窗关闭互锁：前窗采用防紫外玻璃，设有紫外灯前窗互锁功能，当前窗关闭时，紫外灯按键按下可点亮，当前窗打开时，紫外灯被锁闭不可点亮，充分保护操作者免受紫外伤害；

12.一键式预约杀菌：紫外杀菌延时启动，用户远离紫外线伤害；紫外灯定时关闭，方便用户使用；

13.采用微电脑智能控制面板，5寸LCD高清大屏，可实时显示工作区温湿度、过滤器寿命、洁净台工作时间、风速大小等参数信息，操控简单便捷；

14.标配两个万能插座，带刹车装置的万向转动优质脚轮,移动灵活,固定方便可靠。

（二）产品配置

1.超净工作台  1台；

2.紫外灯  1个；

3.资料（说明书、合格证等）  1套。

第三篇 合同

采购合同

江津区先锋镇污水处理厂改扩建项目化验设备

甲方（需方）：重庆市江津区江鼎实业发展有限公司       计价单位： 元

乙方（供方）：

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 名称 | 品牌 | 单价 | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 江津区先锋镇污水处理厂改扩建项目化验设备 | 见中标清单 | 见中标清单 | 60日内 | 甲方指定地点 |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |
| 一、合同价中包含完成本项目所需的产品费、安装费、运输费（装卸）、人工费、包装费、保险费、税费、利润等完成本项目的所有费用。 |  |  |  |  |
| 二、供应商要求 （一）供应商须具备有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证，三证合一的提供载有统一社会信用代码的营业执照。 （二）维修更换周期：签订合同后60日历天内完并达到使用要求，每逾期1天按合同总价的1%扣除违约金。 |  |  |  |  |
| 三、售后服务 （一）中标人应当为采购人提供设备操作免费培训和技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。 （二）设备质保期2年，设备维修配件、耗材尺寸型号必须严格按照表内规格参数采购，各类配件更换后合格运行，在质保期内如出现因配件质量问题导致设备故障，需中标单位在24小时内对该设备进行免费维修并恢复运行。 |  |  |  |  |
| 四、履约保证金 履约担保金额为成交价的10%，方式为银行转帐或见索即付的保函；履约保证金在完成供货并验收合格后由采购人一次性无息返还供货单位。 |  |  |  |  |
| 五、验收方式 甲方组织现场验收。 |  |  |  |  |
| 六、付款方式 货物交货并安装调试验收合格后，供货方提供增值税专用发票、书面申请等付款资料，支付至结算金额的95%（最高不超过合同金额的95%），货物正常使用两年后无质量问题，支付余下5%尾款。 |  |  |  |  |
| 七、索赔、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《政府采购法》执行，或按双方合同约定。 |  |  |  |  |
| 八、其他约定事项： 1.采购文件及其补遗文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同一式陆份， 甲方肆份，乙方贰份具备同等法律效力。 3.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向甲方所在人民法院提请诉讼。 4、本项目投标文件为本合同的一部份，具有同等法律效力。 5、中标单位投标清单。 |  |  |  |  |
| 甲方：重庆市江津区江鼎实业发展有限公司 法定代表人： 地址： 电话： 开户银行： 账号： |  | 乙方： 法定代表人： 地址： 电话： 开户银行： 账号： |  |  |

签约时间：2024年  月  日      签约地点：

第四篇 投标文件格式

（一）开标一览表

招标项目名称：

| 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 投标报价（小写） |
| 投标报价（大写）： |  |  |
| 备注： |  |  |

投标人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

（二）分项报价明细表

招标项目名称：                                                        单位：万元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 原产地 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | / |  |  |
| 9 |  |  |  | / |  |  |
| 10 |  |  |  | / |  |  |
| 11 | …… |  |  | / |  |  |
| 12 | 总计 |  |  |  |  |  |

投标人：                       法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展。

（三）法定代表人身份证明

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                 （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）授权委托书

招标项目名称：

致                （采购人名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署投标文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

2.若为联合体投标的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（五）服务内容及要求响应

对本项目“第二篇 项目技术规格、数量及要求”中所列条款进行响应

- 商务要求响应

对“第一篇 询价邀请书”中：供应商要求、售后服务、报价要求、付款方式进行响应

（格式自拟）

（七）营业执照、组织机构代码证、税务登记证，提供复印件并加盖鲜章（三证合一的提供载有统一社会信用代码的营业执照）